Wzór - załącznik nr 7 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OFEROWANEGO  URZĄDZENIA

| Producent …………………………….. Typ/model………………….. Rok produkcji ……………………………………. |
| --- |
| Lp | Komponent, parametr [opis] | Wymagany parametru | Oferowany przez Wykonawcę * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wielkość blatu roboczego jako wielokrotność płytki 96-dołkowej | Więcej niż 10 płytek; płytki umieszczone w jednej płaszczyźnie i dostępne bezpośrednio dla głowic pipetujących | …………………………………………………….. |
| System pipetujący - podstawowy |  |
| 3. | Ilość kanałów | min. 4 niezależne kanały | ………………………………………………………… |
| 4 | Objętość dozowana | w zakresie minimum 1 - 1000 μl | ………………………………………………………… |
| 5. | System dozowania | ciecz systemowa lub powietrze | ………………………………………………………… |
| 6. | Dokładność i precyzja dozowania dla objętości: 1 μl 10 μl 50 μl 1000 μl | dokładność / precyzja dozowania ≤ 5,0% / 5,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 1,0% / 1,0% | ……………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. |
| 7. | Wykrywanie poziomu cieczy | Dopuszczalne metody wykrywania poziomu cieczy: pojemnościowa lub optyczna lub ciśnieniowa lub ich kombinacje | ……………………………………………………… |
| 8. | Monitorowanie procesu pipetowania | a. wykrywanie piany b. wykrywanie braku próbki w trakcie aspiracji | ………………………………………………………. ……………………………………………………… |
| 9. | System zapobiegania gubieniu kropli | Aktywny lub pasywny | ………………………………………………………. |
| 10. | Rozpoznawanie typu końcówek jednorazowych: | a. 1000 µl b.≤ 300 µl ≤ 50 µl | …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. |
| 11. | Zintegrowana wytrząsarka z termostatowaniem | a. zakres temperatury: od temperatury pokojowej do +95°C lub w większym zakresie b. wytrząsanie: 100 – 2000 1/min dla płytki typu deep well ≥ c.możliwość wytrząsania, termostatowania i pipetowania do płytki typu deep well, h ≥ 44 mm | …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….. …………………………………………………… |
| Podstawowe wyposażenie blatu roboczego |  |
| 12. | Stojaki do końcówek jednorazowych | min. 3 pozycje × 96 końcówek (50, 300 i 1000 µl) | ………………………………………………………… |
| 13. | Stojaki do probówek | min. 96 probówek Ø11-Ø14 mm | ………………………………………………………… |
| 14 | Stojaki lub adaptery | min. 128 probówek typu eppendorf 1.5 ml, chłodzenie pasywne | …………………………………………………………. |
| 15. | Stojaki do płytek | min. 9 pozycji dla płytek typu deep well | ………………………………………………………….. |
| 16. | Stojaki do odczynników | min. 5 pojemników ≥ 50 ml | ………………………………………………………….. |
| 17 | Stojak lub adapter do probówek PCR 200 µl | min. 96 pozycji, chłodzenie pasywne | ………………………………………………………….. |
| 18. | Stojak lub adapter do płytek PCR 96 | min. 4 × 96 pozycji, chłodzenie pasywne, płytki typu skirted i non skirted | …………………………………………………………. |
| Pakiet startowy |
| 19 | Producent ………………… Typ/model………………….. termin przydatności do użycia ………………. zestawu do izolacji DNA metodą……………………..** |
| 20 | Producent ………………… Typ/model………………….. termin przydatności do użycia ………………. zestawu do izolacji DNA metodą……………………..** |

Oświadczam, że w pozostałym zakresie opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ urządzenie spełnia  wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

* -     wpisać opis  oferowanego parametru, mając  na  uwadze wymóg  dla  parametru zawarty  w kol. 3

** -  należy  wpisać               				                                                                             PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________________________

_________________________________-