Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p | NAZWA ASORTYMENTU | DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OKRES PRZYDATNOŚCI | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 - Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR i locus Amelogeniny |
|  | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR i locus Amelogeniny | gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3130XL Genetic Analyzer w następujących loci: AMG, D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045, D19S433, TH01, FGA, D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391, SE 33 zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (pięciostopniowa skala detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper ID-X używanym do automatycznego genotypowania próbek, posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu biologii molekularnej prowadzonych w analizatorze ABI 3130XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń, Standard wielkości wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, zestaw do identyfikacji osobniczej powinien być konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, wystarczający maksymalnie do 200 reakcji w objętości reakcyjnej 25 μl dodatkowo jedno opakowanie zestawu standardów matrycy: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie. | min. 10 miesięcy | próbki | 2600 |
| ZADANIE NR 2 - Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR chromosomu Y |
|  | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR chromosomu Y | - zestaw umożliwiający równoczesne badanie polimorfizmu chromosomu Y w co najmniej 16 loci STR, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatora ABI 3130XLGenetic Analyzer zawierający następujące loci: DYS456, DYS389 I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, - gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA oraz kompatybilną drabinę alleli, o czasie amplifikacji maksymalnie 190 minut - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanego aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer (pięciostopniowa skala detekcji) i oprogramowaniem GeneMapper IDX używanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzonych w analizatorze ABI 3130XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń, Standard wielkości wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, wystarczający maksymalnie do 100 reakcji w objętości 25 μl. dodatkowo jedno opakowanie zestawu standardów matrycy na całe zamówienie: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie | min. 10 miesięcy | próbki | 300 |
| ZADANIE NR 3 – Odczynniki i akcesoria do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer |
|  | Polimer do elektroforezy kapilarnej | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer: - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer , - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmujące zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | 6 miesięcy od dostawy | op. | 8 |
|  | Wysoko dejonizowany formamid do elektroforezy kapilarnej | - o przewodnictwie poniżej 30 μS, -stosowany w biologii molekularnej w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 25ml |  | op. | 3 |
|  | Bufor do elektroforezy kapilarnej | - 10 x stężony bufor elektroforetyczny z EDTA, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 3 - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu | 12 miesięcy od dostawy | op. | 8 |
|  | Zestaw kapilar 16x36cm | - kapilary o długości 36 cm - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie nie powlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/-0,5bp) - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. |  | szt. | 1 |
| ZADANIE NR 4 – Proteinaza K |
|  | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe (DNA-z, RNA-z), od inhibitorów PCR - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po100 mg | 12 miesięcy od dostawy | op. | 15 |
| ZADANIE NR 5 – probówki polipropylenowe typu eppendorf |
|  | Probówki o poj. 1,5ml typu eppendorf | - stożkowe, jednorazowego użycia, o pojemności 1,5 ml wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30°C (lub niższej) do 121°C (lub większej), - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami minimalizującymi parowanie próbek w trakcie przechowywania oraz inkubacji w temp. do 70°C, - z podziałką i polem do opisu na wieczku; - maksymalna szybkość wirowania 20000g lub więcej - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie po min. 500 sztuk w opakowaniu. |  | op | 5 |
|  | Probówki o poj. 0,2ml do PCR typu eppendorf | - stożkowe, jednorazowego użycia, o pojemności 0,2ml, do przeprowadzania reakcji PCR, wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu, bezbarwnego i chemicznie odpornego, niezawierającego plastyfikatorów, biocydów ani środków ułatwiających wyjmowanie z formy - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi, z zewnętrznej strony płaskimi kapslami (z polem do opisu), minimalizującymi parowanie próbek w trakcie inkubacji w temp. do 100°C - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) w pełni kompatybilne z termocyklerami GeneAmp PCR System 9700, Biometra TProfessional Basic - autoklawowalne, trwałe w temp. od -30°C (lub niższej) do 121°C (lub większej) - z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem próbki zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki (dodatkowa osłona w postaci wystającego „bolca” na końcu wieczka) - z zawiasem ustalającym położenie pokrywki - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. |  | op. | 5 |
| ZADANIE NR 6 – Zestawy mikrofiltracyjne do izolacji DNA |
|  | Probówki filtracyjne do izolacji DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA podczas procesu izolacji DNA metodą organiczną: - z których każdy składa się z dwóch probówek (polipropylen) o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności 500 μl wykonanej z poliwęglanu (polycarbonate) i wyposażonej w membranę celulozową typu Fast Flow o usieciowieniu MWCO 100kDa, - do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - pozwalające na użycie siły wirowania co najmniej 500 x g, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR) - końcowa objętość koncentratu 30 – 100 µl - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. |  | op. | 25 |
| ZADANIE NR 7 - Testy immunochromatograficzne |
|  | Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi ludzkiej | Testy immunochromatograficzne typu FOB do ujawniania krwi ludzkiej: - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, - specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, - o wysokiej czułości (wykrywalność ≤ 50 ng/ml próbki) z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych) - zawierające kontrolę wewnętrzną - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, - jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, - z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilości równej ilości testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczenie w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, - testy konfekcjonowane fabrycznie max. po 25 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności. | 12 miesięcy od dostawy | op | 10 |
|  | Testy immunochromatograficzne do oznaczania specyficznego antygenu prostaty PSA | - test do wykrywania obecności PSA stosowany w kryminalistyce do wykrywania obecności PSA w płynie nasiennym - jednoetapowy, immunochromatograficzny test w postaci hermetycznie, oddzielnie zapakowanych płytek, zawierających kontrolę wewnętrzną i standard wewnętrzny (odpowiadający stężeniu PSA 4ng/ml), opatrzonych numerem serii i datą ważności - wysoce specyficzny dla PSA występującego w płynie nasiennym człowieka o wysokiej czułości ≤ 1 ng/ml - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 40 płytek z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilości wystarczającej do przeprowadzenia 40 reakcji | 12 miesięcy od dostawy | op. | 2 |
| ZADANIE NR 8 – końcówki do pipet automatycznych |
|  | końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 μl z filtrem | - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 0,1 - 10 µl, - o długości 40mm (rozmiar M) - kompatybilne do pipet automatycznych typu Eppendorf Research w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika - wyposażone w filtry wewnętrzne - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR) - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych statywach z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 statywów w opakowaniu zbiorczym |  | op. | 10 |
|  | końcówki do pipet automatycznych 2-100 μl z filtrem. | -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności 2 μl – 100 μl - kompatybilne do jednokanałowych pipet automatycznych Eppendorf Research o objętościach nastawnych 10 – 100 μl, 20 -200 μl oraz pipet elektronicznych Eppendorf Xplorer 5-100 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w filtry wewnętrzne - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR), - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych statywach z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 statywów w opakowaniu zbiorczym |  | op. | 10 |
|  | końcówki do pipet automatycznych 20-300 μl z filtrem. | -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności 20 μl – 300 μl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 20 -200 μl oraz pipet elektronicznych Eppendorf Xplorer 15-300 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w filtry wewnętrzne - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR) - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych statywach z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 statywów w opakowaniu zbiorczym |  | op. | 5 |
|  | końcówki do pipet automatycznych 50-1000 μl z filtrem | -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów o precyzyjnym kształcie, niewielkiej zwilżalności i wysokiej stabilności temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności 50 μl – 1000 μl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 50 -1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w filtry wewnętrzne - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych statywach z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 statywów w opakowaniu zbiorczym |  | op. | 10 |
| ZADANIE NR 9 – testy paskowe do ujawniania krwi |
|  | testy paskowe kontaktowe do ujawniania krwi | Szybkie testy kontaktowe stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | 12 miesięcy od dostawy | op. | 40 |
| ZADANIE NR 10 – materiały do ilościowego oznaczania DNA metodą RT i elektroforezy kapilarnej |
|  | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe do PCR | - mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - z podniesioną krawędzią - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR - ABI PRISM 7500 oraz do automatycznego podajnika próbek posiadanego analizatora genetycznego ABI PRISM 3130XL Genetic Analyzer, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR oraz Real Time PCR ((wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. |  | op. | 16 |
|  | Nakładki gumowe typu septa na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe | - nakładki gumowe typu septa z przeznaczeniem do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer - kompatybilne z płytkami reakcyjnymi 96-dołkowymi zamawianymi w tym samym zadaniu, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu |  | op. | 8 |
|  | "Nakrywki" (nalepki) optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | - folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych 96 dołkowych z przeznaczeniem do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR, - wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami reakcyjnymi 96-dołkowymi zamawianymi w tym samym zadaniu - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 szt |  | op. | 2 |
| ZADANIE NR 11 – materiały i odczynniki do stacji pipetującej Hamilton Microlab Nimbus 4 |
|  | Zestaw do kolumienkowej izolacji DNA technologią membrany krzemionkowej w stripach 8-dołkowych | - Stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do izolacji DNA - Do szybkiej izolacji wysokiej jakości DNA z próbek sądowych, z zabezpieczonych na miejscu zdarzenia śladów w postaci plam krwi, wydzielin a także tkanek ciała ludzkiego oraz z wymazów policzkowych - przeznaczony do pracy z biorobotem Microlab Nimbus 4 firmy Hamilton - odczynniki czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego oraz DNA-z, RNA-z,), produkt finalny wolny od inhibitorów PCR - Wielkość próbek < 20 mg tkanki, - Technologia - membrana krzemionkowa, - Format – stripy 8-dołkowe, - Procedura wykonania - automatyczna, przy użyciu próżni, - Wydajność – min.15 µg DNA - Wymagana czystość DNA po elucji - proporcja A260/A280 w zakresie 1,8– 1,9 - Objętość elucji - 100-200 µl - Czas do izolacji DNA maksymalnie 20 minut (z wyłączeniem lizy) - Zestaw powinien zawierać : Stripy 8 dołkowe do wiązania DNA (Kolumny z silikonową membraną), płytka zapobiegająca zanieczyszczeniu krzyżowemu 96 dołkowa, płytka do odbioru przesączu 96 dołkowa, stojak z probówkami do elucji, folia samoprzylepna, bufory do lizy, przemywania i elucji, Proteinazę K - Materiały eksploatacyjne traktowane tlenkiem etylenu, wolne od zanieczyszczeń DNA - Zestawy do izolacji DNA muszą zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonywania w/w procedury (z wyjątkiem alkoholu etylowego) - Skład buforu do elucji - 5mM Tris/HCL pH 8,5 - Etapy wirowania - w temperaturze pokojowej - Termin ważności odczynników od otwarcia zestawu co najmniej 12 miesięcy, - konfekcjonowany fabrycznie op. na 480 izolacji - Wykonawca musi zapewnić odpowiedni protokół do programu sterującego biorobotem Microlab Nimbus 4 firmy Hamilton umożliwiający przy jego użyciu przeprowadzenie automatycznego procesu izolacji DNA z próbek kryminalistycznych za pomocą oferowanego zestawu | 24 miesiące od dostawy | op. | 2 |
|  | Probówki ze specjalnymi półprzepuszczalnymi koszami do do inkubacji i lizy | - probówki o poj. 2 ml z nieodłącznym wieczkiem, ze specjalnymi półprzepuszczalnymi koszami (filtrami) do lizy, inkubacji i separacji lizatów z nośników stałych próbek, z przeznaczeniem do obsługi zestawu do kolumienkowej izolacji DNA (poz. 21 niniejszego zadania) - wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR - Liza i separacja w jednej probówce – bez przenoszenia próbki, bez dodatkowych kroków pipetowania - Specjalna konstrukcja filtra - szczelny, kompatybilny ze wszystkimi typowymi buforami do lizy - Pełne odzyskanie DNA i maksymalna niezawodność procesu - bez utraty DNA, bez zanieczyszczeń krzyżowych - Technologia - specjalne kosze półprzepuszczalne - Materiał - wymazy, jeans, niedopałki papierosów i inne nośniki próbek - Maksymalna objętość lizatu 800 μl - Traktowane tlenkiem etylenu, wolne od zanieczyszczeń DNA - skuteczne oddzielenie stałego nośnika od buforu lizującego zawierającego DNA przy odwirowaniu w ciągu 1 minuty przy 10.000 x g - Opakowanie zbiorcze 1000 sztuk |  | op. | 3 |
|  | końcówki jednorazowe 1000 μl, przewodzące z filtrem, | - końcówki jednorazowe 1000 μl, przewodzące - kompatybilne ze stacją pipetującą Hamilton Microlab Nimbus4 - do zastosowania w procesach izolacji DNA, ilościowego badania DNA, amplifikacji DNA - wyposażone w filtr wewnętrzny - sterylne, niepirogenne, czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR) - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach, pakowane w ramki po 96 szt., opakowanie: 3840 szt. |  | op. | 4 |
|  | końcówki jednorazowe 50 μl, przewodzące z filtrem, | - końcówki jednorazowe 50 μl, przewodzące - kompatybilne ze stacją pipetującą Hamilton Microlab Nimbus4 - do zastosowania w procesach izolacji DNA, ilościowego badania DNA, amplifikacji DNA - wyposażone w filtr wewnętrzny - sterylne, niepirogenne, czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorów PCR) - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach, pakowane w ramki po 96 szt., opakowanie: 5760 szt. |  | op. | 2 |
|  | Płytki 96-dołkowe 0,2 ml płaskodenne | - płytki reakcyjne z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, płaskodenne - z przeznaczeniem do obsługi zestawu do kolumienkowej izolacji DNA (poz. 21 niniejszego zadania) w stacji pipetującej Hamilton Microlab Nimbus4 - op. min. 5 szt. |  | op. | 1 |
| ZADANIE NR 12 – narzędzia laboratoryjne do pobierania próbek kryminalistycznych |
| 26 | Pęseta prosta zaokrąglone końce 105 mm | Pęseta prosta, zaokrąglone, gładkie końce, o dł. 105 mm ze stali nierdzewnej, autoklawowalna |  | szt. | 10 |
| 27 | nożyczki chirurgiczne standardowe 16,5cm, ostre/ostre, proste | Nożyczki chirurgiczne standardowe 16,5cm, ostre/ostre, proste ze stali nierdzewnej, autoklawowalne |  | szt. | 10 |